**ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ**

**Коммерческое предложение**

**начало формы**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

На ***поставку источников питания*** в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны ***поставить источники питания,*** полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу\_Техническое задание.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики поставляемого товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. Товара. руб. с НДС\*** | **Цена Товара всего, руб. с НДС\*** |
| 1 | Источник питания постоянного тока программируемый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать марку, производителя) | Количество каналов выходного  напряжения (тока): 1  Выходное напряжение, В: от \_\_\_\_ до \_\_\_\_  Дискретность установки выходного  напряжения, не более, мВ: 1  Выходной ток, А: от \_\_\_ до \_\_\_\_  Дискретность установки выходного тока, не более, мА: 1  Пределы допускаемой  абсолютной основной погрешности воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока, В: ±(0,001∙U 1) + 0,2)  Пределы допускаемой  абсолютной основной погрешности воспроизведений/измерений силы постоянного тока, А: ±(0,0015∙I 2) + 0,1)  Параметры электрического питания:  - напряжение переменного тока, В: 220 ±22  - номинальная частота переменного тока, Гц: 50  Комплектация источника питания программируемого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:  - руководство по эксплуатации на CDROM- 1 экз.  - шнур питания – 1 шт.  - 6-контактный клеммный блок – 1 шт. | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Источник питания линейный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать марку, производителя) | Количество каналов выходного напряжения (тока): 2  Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока, В: от \_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  Диапазон воспроизведений силы постоянного тока, А: от \_\_\_ до \_\_\_\_  Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока, В: ±(0,005·Uвых +0,2),где  Uвых – значение воспроизводимого напряжения на выходе источника, В  Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений силы постоянного тока, А:  ± (0,01·Iвых + 0,05), где  Iвых – значение воспроизводимой силы тока на выходе источника, А  Пульсации выходного напряжения, мВ, не более: 2  Параметры электрического питания:  - напряжение переменного тока, В: 220 ±22  - номинальная частота переменного тока, Гц: 50  Комплектация источника питания линейного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:  - кабель питания - 1 шт.  - руководство по эксплуатации с методикой поверки - 1 экз. | Шт. | 2 |  |  |
| 3 | Источник питания линейный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать марку, производителя) | Общее количество каналов выходного напряжения (тока): 3  Количество регулируемых каналов выходного напряжения (тока): 2  Количество фиксированных каналов выходного напряжения (тока): 1  Выходное напряжение каналов 1(2), В: от \_\_\_ до \_\_\_\_  Выходное напряжение канала 3, В: 5  Выходной ток каналов 1(2), А: от \_\_\_\_ до \_\_\_\_  Выходной ток канала 3, А: 3  Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока, В: ± (0,005·U + 2 е.м.р.), где U – установленное значение напряжения постоянного тока на выходе;  е.м.р. – единица младшего разряда  Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока, А: ± (0,005·I+ 2 е.м.р.), где I – установленное значение силы постоянного тока на выходе;  е.м.р. – единица младшего разряда  Пульсации выходного напряжения, мВ, не более: 1  Пульсации силы тока на выходе, мА, не более: 3  Параметры электрического питания:  - напряжение переменного тока, В: 220 ±22  - номинальная частота переменного тока, Гц: 50  Комплектация источника питания линейного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:  - кабель питания - 1 шт  - руководство по эксплуатации - 1 экз.  - методика поверки - 1 экз. | Шт. | 1 |  |  |

**\***НДС – если применим

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения,обозначенные знаком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать значение, указать марку, производителя).

**ВСЕГО, рублей** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** в том числе НДС \_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

**Условия оплаты[[1]](#footnote-1)**: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

**Срок и условия поставки[[2]](#footnote-2):**

Поставка Товара осуществляется в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дней с момента

(указать срок, но не более 90 рабочих дней)

подписания Договора. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Суворова, 26.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока поставки с уведомлением Заказчика

Источник питания постоянного тока программируемый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, источник питания линейный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и источник питания линейный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ имеют действующие свидетельства об утверждении типа средств измерения и поставляются с первичной поверкой.

**Гарантийный срок на Товар:** \_\_\_\_\_\_ месяцев с момента поставки.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

**Сведения об участнике процедуры закупки**

*В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора*

**НАЧАЛО ФОРМЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

1. Предпочтительные условия для Заказчика. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предпочтительные сроки и условия поставки Товара для Заказчика [↑](#footnote-ref-2)