ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №      -2024

Работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования: координатно-измерительная машина DEA Delta Slant PF/SF 355125

Процедура:

| 1. | Количество товара, перечень, объем работ (услуг) | Работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования: координатно-измерительная машина DEA Delta Slant PF/SF 355125 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождение (выполнение работ, оказание услуг) | 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123 (ПАО «ЗВЕЗДА) |
| 3. | Условия оплаты | 50 % аванс; 50 % после выполнения работ |
| 4. | Срок поставки услуг | В течение 20 рабочих дней после оплаты авансового платежа |
| 6. | Порядок приемки-сдачи поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Приемка ОТК |
| 7. | Требования к участнику закупки. (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») | Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией. |
| 8. | Перечень документов обязательных к предоставлению участником закупки в составе заявки | 1) Технико-коммерческое предложение с подписью и печатью, в коммерческом предложение обязательно прописывается: цена без НДС, стоимость без НДС, сумма без НДС и сумма с НДС, условия оплаты, сроки изготовления, условия доставки, сроки действия коммерческого предложения, контактные данные исполнителя, телефон и электронная почта. 2) Заполненная Карта контрагента по форме ПАО «ЗВЕЗДА» |

ЛОТ 1.

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования: координатно-измерительная машина DEA Delta Slant PF/SF 355125 | 1 |

  - Диагностика КИМ должна включать:

- визуальный осмотр КИМ;

- выявление повреждений при визуальном осмотре, составление списка неисправностей;

- проверку сервоприводов КИМ;

- проверку работоспособности аэростатических подшипников (зазоров между подшипниками и направляющими);

- проверку работоспособности концевых выключателе для остановки КИМ;

- проверку работоспособности счетных головок (энкодеров);

- проверку счетных линеек на предмет повреждений;

- проверку состояния направляющих на предмет повреждений (определяется визуально);

- проверку работоспособности блока подготовки воздуха;

- проверку работоспособности ПК;

- проверку работоспособности Программного обеспечения на предмет появления ошибок;

- проверку работоспособности электрических разъемов и коннекторов КИМ;

- проверку работоспособности контроллера DEA;

- проверку натяжения ремней для передвижения КИМ по трем осям;

- проверку точностных характеристик КИМ (с применением эталонов – набора (-ов) концевых мер длины (КМД), предоставляемых Исполнителем);

- проверку работоспособности поворотной измерительной головки (определяется по эталонной сфере, предоставляемой Исполнителем);

- проверку работоспособности датчика (определяется по эталонной сфере);

- проверку повторяемости датчика (определяется по эталонной сфере);

- установку и подключение пульта управления (после проведения ремонтных работ);

- создание списка требуемых запасных частей для бесперебойной работы КИМ.

  - В случае выявления нарушений работоспособности КИМ должен быть составлен список необходимых запасных частей и работ для восстановления работоспособности КИМ DEA.

  - Техническое обслуживание КИМ должно включать:

- замену и настройку натяжения ремней;

- чистку рабочих поверхностей и направляющих для перемещения КИМ по трем осям;

- настройку перемещения пиноли по оси Z;

- работы по настройке работоспособности аэростатических подшипников (зазоров между подшипниками и направляющими при необходимости);

- замену фильтрующих элементов в блоке подготовки воздуха;

- настройку счетных головок (энкодеров);

- настройку концевых выключателей КИМ;

- замену четырех воздушных подшипников;

- полировку двух направляющих;

- локальное нанесение гальванопокрытия на ось Х;

- настройку точностных характеристик КИМ с применением лазерного интерферометра и КМД.

  - В объем работ (услуг) должны входить:

- замена приводного ремня по оси X;

- замена всех защитных кожухов.

  - В объем работ должна входить периодическая поверка КИМ с выдачей свидетельства о поверке на бумажном носителе.