Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка источников питания.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: для испытаний выпускаемой продукции и ремонта оборудований.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: контроль качества продукции.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование товара | Характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник питания постоянного тока программируемый VERDO PP 1705 или эквивалент | Количество каналов выходного напряжения (тока): 1 Выходное напряжение, В: от 0 до 45 Дискретность установки выходного напряжения, не более, мВ: 1 Выходной ток, А: от 0 до 100 Дискретность установки выходного тока, не более, мА: 1 Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока, В: ±(0,001∙U 1) + 0,2) Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности воспроизведений/измерений силы постоянного тока, А: ±(0,0015∙I 2) + 0,1) Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В: 220 ±22 - номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Комплектация источника питания программируемого VERDO PP 1705 или эквивалента: - руководство по эксплуатации на CDROM- 1 экз. - шнур питания – 1 шт. - 6-контактный клеммный блок – 1 шт. | Шт. | 1 |
| 2. | Источник питания линейный Б5-48 или эквивалент | Количество каналов выходного напряжения (тока): 2 Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока, В: от 0 до 30 Диапазон воспроизведений силы постоянного тока, А: от 0 до 10 Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока, В: ±(0,005·Uвых +0,2),где Uвых – значение воспроизводимого напряжения на выходе источника, В Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений силы постоянного тока, А: ± (0,01·Iвых + 0,05), где Iвых – значение воспроизводимой силы тока на выходе источника, А Пульсации выходного напряжения, мВ, не более: 2 Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В: 220 ±22 - номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Комплектация источника питания линейного Б5-48 или эквивалента: - кабель питания – 1 шт. - руководство по эксплуатации с методикой поверки - 1 экз. | Шт. | 2 |
| 3. | Источник питания линейный GPC-73060D или эквивалент | Общее количество каналов выходного напряжения (тока): 3 Количество регулируемых каналов выходного напряжения (тока): 2 Количество фиксированных каналов выходного напряжения (тока): 1 Выходное напряжение каналов 1(2), В: от 0 до 30 Выходное напряжение канала 3, В: 5 Выходной ток каналов 1(2), А: от 0 до 6 Выходной ток канала 3, А: 3 Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока, В: ± (0,005·U + 2 е.м.р.), где U – установленное значение напряжения постоянного тока на выходе; е.м.р. – единица младшего разряда Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока, А: ± (0,005·I+ 2 е.м.р.), где I – установленное значение силы постоянного тока на выходе; е.м.р. – единица младшего разряда Пульсации выходного напряжения, мВ, не более: 1 Пульсации силы тока на выходе, мА, не более: 3 Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В: 220 ±22 - номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Комплектация источника питания линейного GPC-73060D или эквивалента: - кабель питания – 1 шт - руководство по эксплуатации - 1 экз. - методика поверки – 1 экз. | Шт. | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не предъявляются.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): срок гарантии устанавливается не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня заключения договора с возможностью досрочной поставки.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное, при необходимости:

9.1 Источник питания постоянного тока программируемый VERDO PP 1705 или эквивалент, источник питания линейный Б5-48 или эквивалент и источник питания линейный GPC-73060D или эквивалент должны иметь действующие свидетельства об утверждении типа средств измерения и поставляться с первичной поверкой.

9.2 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товаров от всякого рода повреждений при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работ и хранении. Тара и упаковка входят в цену товара.

9.3 Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой.

9.4 Транспортировка товаров проводится транспортом поставщика крытого типа с соблюдением действующих для данного транспорта правил перевозки груза, при условии обеспечения сохранения формы, размеров, товарного вида деталей и сборочных единиц.

9.5 Поставляемые товары должны быть новыми, произведенными не ранее 2024 года, неиспользованные ранее и не находившиеся в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукция, изготовленная из бывших в эксплуатации или восстановленных материалов, узлов, иных составных частей).

9.6 Товары должны быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), должны свободно обращаться на территории РФ.