## Лист1
Спецификация пользователя (URS)
№№ | Наименование раздела / описание | Примечание
п\п
1 | 2 | 3
1 | Цель и область применения
Приобретение для отдела технологического ДРЛП лабораторного роллер-компактора для внедрения перспективной технологии компактирования при фармацевтической разработке и производстве ТЛФ. Использование технологии позволит существенно сократить продолжительность производственного цикла (по сравнению с использованием технологии влажной грануляции) и снизить риски по качеству препаратов за счет исключения использования растворителей, во многих случаях, оказывающих значительное влияние на стабильность препаратов.
2 | Требования к поставщику
1. Поставщик должен иметь сертификат ISO; 2. Предпочтительно поставщик должен иметь представительство на территории РФ, центр сервисного обслуживания в гарантийный и постгарантийный период; 3. Наличие гарантийного обслуживания на оборудование на срок не менее 12 месяцев; 4. В КП должны быть указаны все требуемые энергоносители и их характеристики (расход, давление, мощность); 5. Вместе с КП должен быть предоставлен чертёж оборудования в формате dwg с обозначением зон обслуживания (все дверцы и люки в открытом виде), точек подключения требуемых энергоносителей и весом оборудования (для проведения оценки со стороны Заказчика возможности его транспортировки в помещение, размещения в помещении, оценки нагрузки на перекрытие этажа, подключения оборудования к энергоносителям); 6. Установка и проведение пуско-наладочных работ (при необходимости), а так же проведение квалификации оборудования IQ, OQ проводится представителями поставщика; 7. Проведение обучения персонала.
3 | Описание задачи
Приобретение роллер-компактора для проведения лабораторной разработки технологий твердых лекарственных форм, производства доклинических и клинических серий, пилотного производства препаратов.
4 | Вещества и особенность материалов
Активные фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, применяемые в технологии получения твердых лекарственных форм.
5 | Подготовительные работы и инсталляция
1. Подводка энергоносителей к месту установки оборудования силами АО «АКРИХИН», установка и подключение силами специалистов завода-изготовителя. 2. Установка и проведение пуско-наладочных работ (при необходимости), а так же проведение квалификации оборудования IQ, OQ проводится представителями поставщика. 3. Проведение обучения персонала технологического отдела по работе на приборе представителями поставщика.
6 | Устройство / требования к оборудованию
1. Производительность 0,1 – 15 кг/ч. 2. Бункер с горизонтальным шнековым питателем. 3. Регулируемый зазор между роликами, максимальный зазор ~ 4 мм. 4. Наличие роликов разного формата (гладкие, рифленые) 5. Максимальное давление не менее 23 МПа, возможность регулировки. 6. Демонтаж роликов без специальных инструментов. 7. Наличие встроенной системы просеивания (2-ух этапной) с набором сит 0,8 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 5 мм, другие – опционально. 8. Мобильность оборудования. 9. Вес роллер-компактора не более 900 кг. 10. Бин (около 30 л) из нержавеющей стали с поперечной платформой для перемещения – опционально. 11. Рабочая зона компактора должна быть во взрывобезопасном исполнении; 12. Материал корпуса и частей оборудования, контактирующих с продуктом: нержавеющая сталь AISI 316/316L/316Ti (кроме роликов). Ролики должны быть из материала повышенной прочности (например, 1.4122, AISI 630).
7 | Эксплуатационная окружающая среда / размещение оборудования
Роллер-компактор планируется к размещению в лаборатории Отдела технологического ДРЛП, комната № 309. Категория помещения - В2. Класс зоны - П-II.
8 | Имеющиеся энергоносители
Электропитание – 400/230 В, 50 Гц. Сжатый воздух 6 бар.
9 | Ограничения
Наличие сертификатов, в соответствии с действующим законодательством РФ, позволящих проводить экслуатацию данного прибора и програмного обеспечения для сбора данных (при наличии).
10 | Управление и электрическая система
1. Интерфейс на русском языке; 2. Простота занесения рабочих данных; 3. Информация о ведении процесса на мониторе должна быть полной и понятной; 4. Значения рабочих параметров должны быть в привычных величинах (мм, кН); 5. Наличие системы сбора, анализа, протоколирования данных по процессу компактирования. 6. Сохранение данных о произведенных партиях продукции (процесс компактирования, аварийные остановки и т.д.) 7. Сигнализация аварийных остановок во время работы. 8. Сохранение рабочих данных разных препаратов в таблице продуктов для использования при последующих наработках; 9. Экспорт рабочих данных на другие носители; 10. Возможность подключения принтера для печати рабочих данных на бумаге.
11 | Документация
1. Сертификат соответствия оборудования требованиям GMP; 2. Сертификат на материалы, используемые при изготовлении оборудования; 3. Сертификат на материалы, соприкасающиеся с продуктом; 4. Регистрация в Госреестре СИ, установленных (вмонтированных) в оборудование. 5. Свидетельство о поверке (с протоколом) / протокол калибровки установленных СИ. 6. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; 7. Руководство по эксплуатации устройства управления; 8. Чертежи основных узлов и механизмов; 9. Электрические, пневматические схемы, схемы смазок и перечень смазочных материалов; 10. Документацию на электронное оборудование, входящее в состав роллер-компактора (в том числе параметры настроек); 11. Каталог (спецификация) запасных частей для оформления заявок на поставку. 12. Аналогичный комплект документации на периферийные устройства. 13. Пакет валидационной документации (анализ рисков, протоколы IQ, OQ, PQ) 14. Сертификат соответствия СЕ. 15. P&I диаграммы. 16. Описание функционирования (FS). 17. Руководство по монтажу. 18. Разрешение на применение Ростехнадзора РФ, декларация соответствия требованиям Правил GMP. 19. Вся документация должна быть на бумажных и электронных носителях. 20. Вся документация должна быть на русском языке.
12 | Испытания и требования к тестированию
1.Доставка роллер-компактора до лаборатории силами поставщика оборудования. 2. Протоколы FAT и SAT согласовываются с заказчиком не менее чем за 3 недели до проведения данных тестов. Поставщик обязуется внести изменения в протоколы в соответствии с комментариями заказчика. 3. Проведение FAT с участием специалистов АО «Акрихин». 4. Проведение квалификации IQ, OQ с оформлением протоколов, мероприятия проводятся фирмой-изготовителем совместно со специалистами АО «Акрихин» 5. Проведение обучения специалистов АО «Акрихин» эксплуатации и обслуживанию при проведении SAT.
13 | Определения
-
14 | Приложения
-
15 | Одобрение документации
Акт приемки будет подписан после утверждения документации квалификации IQ, OQ.
16 | Описание изменений
-